货物需求及技术规格

包一 全自动血型分析仪 2台

（请按要求分三部分，另一定要求注明配置要求）

一、基本概况：

1.项目及数量：全自动血型分析仪 2台。

2.用途：用于血型鉴定、交叉配血、不规则抗体检测。

二、功能及要求

1、全自动血型分析仪，必须具备有效的医疗器械注册证明。

2、分析原理：全自动卡式微柱凝集法。

▲3、试剂卡微柱凝集采用玻璃珠介质。

4、试剂卡结构：每卡≧6个反应柱设计。

▲5、所有试剂卡日常可存放在温度高达20°C-25°C的室温环境下，无须冷藏。

6、检测项目：ABO正定型，ABO正反定型及Rh (D)检测，不规则抗体筛选，病人/献血者主侧与次侧交叉配血，直接/间接抗人球蛋白检测等。

7、准确性：ABO正定型，ABO正反定型，Rh(D)定型血型测定与抗人球蛋白测定符合率达到100％ 。

8、标本类型：抗凝全血，3%-5%的红细胞悬液，0.8%红细胞悬液,血清或血浆，浓缩红细胞。

▲10、样品量≤10μl。

▲11、做ABO正反定型及Rh(D)检测时从标本上机到出结果首个结果时间≤8分钟（含加样、离心及结果判读的时间在内计算），需提供全程溯源性文件。

12、试剂卡打孔方式：采用专用打孔器开孔，而非加样针穿刺开孔方式。

▲13、一次性放置试剂位≥40个。其中可移动的混匀试剂位3*11个。

14、试剂架可自行转动混匀试剂，每30秒内可混匀一次，保证试剂处于均匀悬浮状态。

15、每次可同时装载试剂卡≥140张卡，并可连续放置添加。

▲16、做抗体筛查时从标本上机到出结果首个结果时间≤18分钟。（含加样、离心、孵育及结果判读的时间在内计算），需提供全程溯源性文件。

▲17、打孔器≥20个，并提供证明说明。

18、打孔组合：有多种打孔组合，其中可根据实验需求设置一次性打1-6个孔。

19、孵育系统1：具有≥28个孵育位。

20、孵育系统2：具有≥16个常温孵育卡位，具有≥12个37℃的恒温孵育卡位。

▲21、孵育时间：≤10分钟。

22、两台离心机，无需等待离心时间满足急诊需求，离心机每次可同时放置≥20张卡进行离心。

▲23、离心系统：具备双相离心功能，低速以800转/分钟的速度离心，高速以1500转/分钟的速度离心。

▲24、离心时间≤5分钟。

- 25、稀释系统：具备专用的稀释系统，可把样品自动稀释为3-5%和0.8%浓度的功能。

- 26、稀释位置：稀释位置≥95个。

- 27、无需一次性TIP吸头减少隐形成本，使用永久性钢针。

▲28、加样针功能:全自动加样，具有液面探测功能，凝块检测功能及防堵设计。

29、加样针额外功能:试管盖探测功能以及防蒸发盖的穿透能力，并具有自动强力冲洗功能。

30、判读结果光源采用LED灯源拍照，无需更换，节省耗材。

31、判读分析计算检测结果：用高分辨率CCD拍取试剂卡正、反两面图像分析。

32、结果图像：具有黑白以及彩色成像图片。

33、系统自带校准以便随时校正判读系统。

▲34、仪器清洗系统：无需专用清洗液。

▲35、仪器稀释系统：无需专用稀释液。

▲36、试剂卡预审功能：自动识别未使用前试剂卡效期、双面状态，确保试剂卡正常完整使用。

▲37、试剂卡回收功能：具专用回收试剂卡位≥35，试剂卡使用后剩下1孔、2孔、3孔、4孔、5孔等未开的试剂孔系统可识别继续使用，避免浪费。

38、室内质控监测功能：自定义设置质控环境条件、时间及预期值，实现全自动化管理。

39、系统自带试剂温控，保持反应最佳温度18~22°以及防试剂蒸发功能，提升试剂红细胞寿命。

▲40、焦点检测：相机的焦点会在质量检查和试剂卡处理分析以及系统健康检查期间进行测量和检查。

41、虚拟协助功能：远程操作仪器以及结果审核。

42、反射实验：可根据实验结果设置自动化预期项目。

▲43、滴定连续稀释功能：自动实现抗体倍比稀释功能。

- 44、仪器能自动诊断硬件性能及报告所有关键模块的维护状态，并可提前作出维护提示及向导。

45、警报提示：系统有明显的外置灯警报显示，远距离亦可了解仪器状态。

46、系统只供有使用者名及密码使用，可供多个使用者使用。

47、标配试剂卡及样品条码扫描系统以便随时实现实验室双向管理。

48、实验室讯息系统(LIS) 连接：符合国际标准自动上、下载和主机查询，具备连接到医院LIS的串行和 LAN 接口等双向功能。

49、≧15寸触摸屏全中文操作介面。

▲50、远程连通性：提供了采用某种方式将系统连接到临床诊断有限公司的能力，这种方式可以实现远程诊断及监控和审查系统的配置、数据和性能。

▲51、仪器工作条件：当工作室温度高达28°C-30°C及相对湿度高达75%-85%rh时仪器也能正常工作。

▲52、仪器占用空间少，尺寸要求≤107cm x77cm x88.9cm。

53、配置需求：

1）、全自动血型分析仪     2台；

2）、样本架 标准尺寸-绿色 16mm     2个；

3）、样本架 标准尺寸-蓝色 13mm     12个；

4）、样本架 标准尺寸-红色 10mm     2个 ；

5）、工具包                         2个；

6）、体积质控微孔板                 2个；

7）、扫码器                         2个；

8）、 触摸显示屏                    2个；

9）、年度保养包                    2个；

## 三、商务要求

## 1）、交货期：签订合同30个工作日内。

## 2）、投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

## 3）、 厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

## 4）、由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，。机器发生故障时，24小时内到场,0.5小时响应，免费全包保修期一年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。