技术参数偏离表

- 基本概况：

- 项目及数量：全自动凝血分析流水线一套。

- 用途：用于出血性疾病或血栓性疾病以及各种原发或继发性纤溶的诊断及疗效观察等凝血功能指标的检测。

- 功能及要求：

| 序号 | 技术参数要求 | 是否偏离（√/×） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲配置要求：流水线采用一拖二配置（一条流水线配两台凝血分析仪主机模块），血凝分析仪主机在线上或线下都可以相互独立使用、互不影响。 |  |
| 2 | 流水线布局：流水线可根据场地的情况设计L型T型等不同的结构布局 |  |
| 3 | 进样速度：进出样本模块每小时≥600个标本 |  |
| 4 | 传输方式：架式传输（非单管传输）、样本放置于架内，整体架式传输，样本在轨道上通过闭合式运输方式送入到凝血分析仪系统，无需人工参与，完全可实现仪器与仪器之间的样本相互传送 |  |
| 5 | ▲取样方式：样本采用主机内穿刺取样，无需开盖、无需线上等待、便于复查；全程闭盖避免气溶胶带来的生物危害 |  |
| 6 | ▲前处理配置：配置流水线专用离心机模块，离心机每小时≥320标本，具有自动配平和冷藏功能 |  |
| 7 | ▲软件功能：配套凝血专业中间件软件，可独立使用，可以根据用户的需求，建立自已医院的专家规则，根据样本，质控信息，以及先前结果等，可以实现自动审核，完全实现样本分析、审核等一体化的工作 |  |
| 8 | 数据管理：数据管理模块，有效管理血凝数据，可以溯源一年内的所有操作数据。 |  |
| 9 | 试剂管理：自动生成试剂和质控批号更换报告，报告自动生成，减低实验室的工作量； |  |
| 10 | 运行记录：试剂，保养和维修记录全部电子记录，可以追踪 |  |
| 11 | ▲凝血分析仪主机检测方法学：凝固法（采用摆动磁珠法原理）、发色底物法、免疫比浊法。凝固法检测采用摆动磁珠法，完全消除黄疸、溶血、脂肪、乳糜等干扰。 |  |
| 12 | 单机速度：PT≥ 400T/H |  |
| 13 | ▲单机机内最大样品装载量：≥200个样本位 |  |
| 14 | 单机进样类型：轨道式连续进样+抽屉式存放。能与多种实验室生化免疫流水线兼容（Beckman Coulter，Bayer Labcell，Roche MPA等）。 |  |
| 15 | 急诊位置：随时插入急诊标本，立即优先处理，不限制数量和位置，不干扰进行中的检测。 |  |
| 16 | ▲单机最大试剂装载量：≥70个试剂位，全部位置具备冷藏，拥有温度控制系统，且需具有微量试剂位 |  |
| 17 | 流水线条码位置识别：样品和试剂任意放置，相同试剂能放置多瓶，样品和试剂自动识别功能 |  |
| 18 | 冲洗方式：每根针有独立清洗槽，且为脉冲式自动冲洗，内、外壁同步冲洗。清洗液放置于仪器内部。废液可以直接连接废水处理系统。 |  |
| 19 | ▲定标系统：有厂家预定标功能，常规项目无需定标，对同一项目，仪器可同时保存两条定标曲线，节约试剂和定标品，节省操作时间。 |  |
| 20 | 质控管理：质控启动方式≥5种。能够自动绘制和储存质控结果，随时查阅和打印。能够提供原厂具有溯源性的质控品、校准品，并有批准文号。 |  |
| 21 | 标准化：同品牌的不同型号仪器使用相同的正常值参考范围，系统间结果具备可比性和高度一致性。 |  |
| 22 | 全溯源性管理：对任一检测标本结果可进行全面的定标，质控，所用试剂及耗材的溯源 |  |
| 23 | 质评：有自已的全球室间质评项目系统，保证结果具有全球可比性。 |  |
| 24 | 商务要求： 1.交货期：签订合同30天内交付2台全自动凝血分析仪主机；流水线模块（包括专用离心机、分配模块、轨道等）6个月内交货。 2.投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。 3.厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。 4.由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，24小时内到场,2小时响应，免费全包保修期＞＝1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。 |  |