技术参数偏离表

- 基本概况：

- 项目及数量：研究级生物显微镜四套。

- 用途：可观察染色切片等标本，用于临床疑难病例探讨及研究工作。

- 功能及要求：

| 序号 | 技术参数要求 | 是否偏离（√/×） |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲光学系统：国际标准齐焦距离≤45mm，高平场性无限远光学系统； |  |
| 2 | 调焦：载物台带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米； |  |
| 3 | 观察镜筒：超宽视野三目镜筒，视野数F.N≥26.5，屈光度可调,倾角≥30度,瞳间距调节范围50-76mm,分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%； |  |
| 4 | ▲照明装置：内置透射光柯勒照明器，高辨析力LED照明，寿命≥5万小时；光照亮度≥12V100W卤素灯泡；具有智能光强功能； |  |
| 5 | ▲物镜：视野数F.N≥26.5 2X（N.A≥0.08, W.D≥6.2） 4X（N.A≥0.13, W.D≥17） 10X（N.A≥0.30, W.D≥9） 20X（N.A≥0.50, W.D≥2） 40X（N.A≥0.75, W.D≥0.5） 60X（N.A≥0.9, W.D≥0.2） |  |
| 6 | 载物台：高抗磨损性陶瓷覆盖层，底部钢丝传导载物台，配有左手或右手低位传输控制装置，人机工程学设计，安装位置可旋转角度≥259°，便于标本从不同角度观察； |  |
| 7 | ▲目镜： 10X高眼点宽视野目镜，带屈光度校准，视野数F.N≥26.5； |  |
| 8 | 物镜转换器：高精度高同轴度物镜转盘，孔位≥6个，可扩展简易偏光装置； |  |
| 9 | 聚光镜：万能低倍聚光镜，不转换聚光镜的顶透镜可适用1.25X-60X物镜； |  |
| 10 | ▲扩展功能：必需可升级≥8孔位荧光滤块转盘荧光系统，必需可升级≥26人共览装置 |  |
| 11 | ▲卓越品质：所投产品为取得SFDA医疗器械注册证的产品，可出示品牌所在国原产地产品注册证。光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理； |  |
| 12 | 单台配置要求： 1，研究级生物显微镜主机 1台 2，三目观察筒 1个 3，6孔位物镜转盘 1套 4，人机工程学载物台 1个 5，透射光LED照明光源 1个 6，双玻片样品夹 1个 7，低倍聚光镜 1个 8，物镜2X/4X/10X/20X/40X/60X 各 1个 9，10X屈光度可调目镜 2个 10, 透射光检偏镜 1个 11，透射光起偏镜 1个 12，电源线 1条 13，防尘罩 1个 |  |
| 13 | 商务要求： 1.交货期：签订合同45天内。 2.投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。 3.厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。 4.由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，24小时内到场,2小时响应，免费全包保修期＞＝1年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。 |  |